病理生理学系标准操作规程 (Standard operation procedure, SOP)

低温高速离心机操作流程

1. 打开离心机后面的电源开关，开机。参数按键：转速—S/F键[image: image1.jpg]


；时间—Time键[image: image2.jpg]


；温度—Temp键[image: image3.jpg]


。

2. 参数设置：选择转速/时间/温度按键，利用右侧旋钮[image: image4.jpg]


调节参数大小（顺时针增大，逆时针减小），然后按下旋钮键[image: image5.jpg]


确定参数。注意：转速参数要先确定选择离心转速（RPM）还是离心力(g)。
3. 预冷：合上内盖拧紧，合上离心机外盖，按下“Q Temp”[image: image6.jpg]


按键，最后按下旋钮键[image: image7.jpg]


确定，仪器冷却降至设定温度后[image: image8.png]


，按下“开始/停止键”[image: image9.jpg]


，停止冷却。
4. 离心：按下“开盖”键[image: image10.jpg]


，旋开内盖，将配平样品对称放在转盘上，然后依次将内盖和外盖分别盖紧。确认所有参数无误，离心机内盖外盖拧紧上锁后，按下“开始键”开始离心。待转速完全降为0时，按下“开盖键”，打开离心机外盖和内盖，取出样品。
5. 关闭电源。保持离心机外盖和内盖打开，使冷凝水挥发，避免离心机受潮。
其他注意事项：
1. 离心前，样本必须配平，并对称放在转盘内。预冷待机时间不能超过15 min，否则仪器会故障报警。
2. 使用时，内盖必须盖紧，防止样品飞溅；如在使用过程中听见异响或仪器异常报警时，应立即按下“暂停”键，待速度降至0时，打开盖子，仔细检查原因，并向管理员报告。
3. 若离心过程中，样品管损坏样品泄露，必须及时将离心机内残留的样品等杂质清理干净！
共   1  页 第  1  页


