病理生理学系标准操作规程 (Standard operation procedure, SOP)

低温高速离心机操作指南
1.打开电源开关。
2.参数设置：点击“设置”键，进入设置状态。点击“→”或“←”按钮选择设置时间/速度/转速/温度参数，点击“↑”或“↓”键设置参数大小，最后点击“确认”键，设置完毕。

注意:转速参数要先确定选择离心转速(RPM)还是离心力（g）。
3. 预冷：合上内盖拧紧，合上离心机外盖，点击“预制冷”按钮，仪器冷却降至设定温度后，点击“停止”键，停止冷却。

4. 离心:点击“开门”键，旋开内盖，将配平样品对称放在转盘上，然后依次将内盖和外盖盖紧。确认所有参数无误，离心机内盖外盖拧紧上锁后，点击“启动”键开始离心。待转速完全降为0 时，点击“开门”键，打开离心机外盖和内盖，取出样品。

5. 关闭电源：保持离心机外盖和内盖打开，用抹布擦拭离心机内壁，使冷凝水挥发，避免离心机受潮。

其他注意事项：

1.离心前，样本必须配平，并将样品以离心机中央为中心对称放在转盘内。预冷待机时间不能超过15 min，否则仪器会故障报警。

3. 2.使用时，内盖必须盖紧，防止样品飞溅；如在使用过程中听见异响或仪器报警时，应立即按下“暂停”键，待速度降至0时，打开盖子，仔细检查原因，并向管理员报告。

4. 若离心过程中，样品管损坏样品泄露，必须及时将离心机内残留的样品等杂质清理干净。
第 1 页 共 1 页

