病理生理学系标准操作规程 (Standard operation procedure, SOP)

低温高速离心机操作指南

1.打开电源开关。 

2.参数设置：

①时间或转速设置：点击“time”或“speed”旋钮，利用旋钮调节参数大小（顺时针增大，逆时针减小）；
注意:转速参数要先确定选择离心转速(RPM)还是离心力(g),可通过点击“speed”旋钮键确认转速单位。
②温度设置：点击“temp”的“↑”或“↓”键进行设置。

3.预冷：合上内盖拧紧，合上离心机外盖，点击“fast temp”按钮，仪器冷却降至设定温度后，点击“time”旋钮键，停止冷却。

3. 离心:点击“open”键，旋开内盖，将配平样品对称放在转盘上，然后依次将内盖和外盖盖紧。确认所有参数无误，离心机内盖外盖拧紧上锁后，点击“time”旋钮开始离心。待转速完全降为0 时，点击“open”键，打开离心机外盖和内盖，取出样品。
4.关闭电源：保持离心机外盖和内盖打开，使冷凝水挥发，避免离心机受潮。

其他注意事项：

1.离心前，样品必须配平，并以离心机中央为中心对称放在转盘内。预冷待机时间不能超过15 min，否则仪器会故障报警。

2. 使用时，内盖必须盖紧，防止样品飞溅；如在使用过程中听见异响或仪器报警时，应立即按下“暂停”键，待速度降至0时，打开盖子，仔细检查原因，并向管理员报告。
3.若离心过程中，样品管损坏样品泄露，必须及时将离心机内残留的样品等杂质清理干净！
第 1 页 共 1 页

