Varioskan LUX 多功能微孔板读数仪标准操作规程

目的：本SOP旨在提供使用Thermo Scientific Varioskan LUX多功能进行实验操作的标准步骤，确保实验的准确性和重复性。

适用范围：本SOP适用于所有使用Varioskan LUX酶标仪的实验室人员。

仪器布局：仪器包括电源开关、LED指示灯、分液器滑盖、前盖、检测室门等。

操作步骤：

- 开机：仪器电源开关位于仪器左侧面板上，将开关拨至“打开”位置；打开电脑。

仪器打开后，前盖上的LED指示灯为橙色，待仪器自检结束后变为绿色，并伸出板托盘

- 打开软件：打开桌面SkanIt软件，软件会自动连接当前使用仪器（Varioskan LUX），点击新程序即可创建程序，或打开已有程序。定义板布局和操作步骤。

- 任务功能区设置程序

- 注释——记录关于程序的注释

- 板布局——选择使用的板的类型，从下拉列表中选择板型模板，并定义检测微孔板的哪些孔，选择样本类型和样本属性

- 操作步骤——定义希望仪器执行哪些操作（例如测吸光度，则点击上方吸光度图标，设置波长即可；还可设置震荡、定时检测等）

- 结果——查看检测结果并选择您的计算方法

- 报告——创建检测和计算结果报告。

- 放置微孔板：将微孔板置于托盘中，微孔板盖子需取出，并点击左下角进板的按钮；（非96孔板可打开分液器滑盖，里面含384孔板和其他孔板的托盘）

- 启动程序：点击左下角的“启动”按钮。（启动后系统将保存此程序，点击保存开始检测）

注意：检测过程中，请勿打开检测室门。

- 查看结果并进行计算

- 创建检测和计算结果报告：点击程序中的报告，在报告部分列表中勾选包含在报告中的部分，点击结果功能区上的PDF、Excel、XML或TXT格式，导出报告，保存报告。

- 关闭软件，关闭仪器及电脑（关闭仪器时请务必将托盘退回仪器中）

其他注意事项：

- 若要进行动力学检测，应以动力学循环子步骤的形式添加检测步骤，即先点击动力学循环，再选择吸光度/荧光/化学发光等等。

- 若要进行板振荡操作，建议孔内液体不超过孔体积的1/2。

- 请勿将液体溅入设备中或设备上。不慎溅出可用70%酒精进行消毒处理。

- 保持微孔板底部干燥，以免造成污染。

- 打开仪器后，若指示灯不亮，说明电源关闭或电源线未插入。若指示灯为红色，则表示故障，可关闭电源开关，再打开，若仍报错，请联系维修。

- 仪器插入电源的情况下，请勿打开任何盖板，分液器滑盖或检测室门除外。

- 仪器运行时 （LED 指示灯为橙色），请勿手动打开检测室门。

- 请勿手动推入板托盘，除非仪器处于关机状态。请勿将微孔板强行推入仪器中。