病理生理学系仪器标准操作规程 (Standard operation procedure, SOP)

自动高压灭菌锅操作规程
注意事项：
· 使用前，必须按照要求填写使用登记。
· 未参加培训者，不能使用此灭菌锅。
· 如高压锅出现错误提示，可尝试重启。

1. 检查：使用前先检查灭菌锅右下方排水桶是否超过警戒线（High警示线）；若超过，取出排水桶，排空液体。
2. 开盖：打开电源，轻按盖，将锁向右拉到底，打开盖门。
3. 加纯水：开始灭菌前，向锅底加纯水至刚好没过仪器底部。
4. 放入灭菌物品：将灭菌物品放入灭菌筐，手柄交叉放。
5. 选择灭菌程序：共有四个程序，按up或down键选择。一般无特殊需求，选择程序11或12即可。请勿随意修改程序。
· 程序11：121℃，30min；适用枪头、少量液体。
· 程序12：121℃，15min；适用于培养基高压。
· 程序13：121℃，30min；废弃物模式，不排气。
· 程序14：121℃，30min；适用于大量液体，温度低于40℃才能开盖。
6. 灭菌结束开盖，向下轻压盖子，将锁扣拉响最右侧，打开盖门，取出物品。
7. 清理：将灭菌筐拿出，物品放在烘箱内烘干，灭菌筐放到旁边拖车上。
第 1 页 共 1 页

