病理生理学系仪器标准操作规程 (Standard operation procedure, SOP)

ND-1000微量分光光度计操作规程
1. 开机：扫码上机，将仪器USB线连上电脑，打开电脑。
2. 测量样品选择：打开ND-1000软件，进入主界面，根据需求选择测量类型。以核酸测量为例：点击“Nucleic Acid”（核酸定量），仪器提示检测连接是否正常。点击“OK”。
3. 自检：按照提示，在仪器加样表面上2 (L蒸馏水，放下探头，点击“OK”。仪器开始自检，通过后方可继续使用。用滤纸吸干蒸馏水。
4. 调零：加2 (L蒸馏水作为空白对照，点击“Blank”调零，用滤纸吸干蒸馏水。
5. 测量：加2 (L样品于加样表面上，放下探头。在软件右侧“Sample Type”（样品类型）中，根据样品类型选择DNA/RNA/Protein，然后点击“Measure”（测量），仪器开始定量检测。每次测量结束后，都要用滤纸将吸干样品。
6. 结果报告：测量结束后，点击“Show Report”（显示报告），显示结果数据表格，保存数据。

7. 清洗：吸干样品，加2 (L蒸馏水，放下探头，打开，然后擦干上下探头表面液体。

8. 关机：关闭软件，关闭电脑。扫码下机。
其他注意事项：

1. 常用的测量选项有：Nucleic Acid：核酸定量；Cell Cultures：细胞培养，测量细胞液的OD600值；Protein 280：蛋白定量；Protein BCA：利用BCA试剂定量蛋白，测量波长562nm；Protein Bradford：利用考马斯亮蓝试剂定量蛋白，测量波长595nm；Protein Lowry：Lowry法定量蛋白。

2. 每个测量选项，在检测界面“Sample Type”中均有不同选项，注意判断样品类型，正确选择。

3. 仪器探头的光纤为重要部件，放下、提起上探头时，请拿住其金属部分，不要拉光纤！

4. 样品在测量之前需低速离心混匀，否则影响测量准确性。

5. 上样量一般为2 (L，但当样品较粘稠时，可适当提高上样量，但要保证样品不向加样表面两侧流下。

6. 测量时不要重复点“Measure”，如需重复测量，请先擦干样品，重复上样后，再进行测量。

第 1 页 共 1 页

